III.  Troškovnik s tehničkim specifikacijama  - SANITETSKA VOZILA

| PREDMET NABAVE: | Vozila za sanitetski prijevoz sa kompletom opremom (komada 8), |
| --- | --- |
| EV. BR. NABAVE: | VV-08-22 |

| PONUDITELJ: |  |
| --- | --- |
| ADRESA: |  |
| OIB: |  |

| KOLIČINA: | 8 vozila |
| --- | --- |
| GODINA PROIZVODNJE: | 2022. |
| PROIZVOĐAČ: |  |
| NAZIV I OZNAKA MODELA: |  |

| - TROŠKOVNIK |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Opis | Količina (kom.) | Jedinična cijena (bez PDV-a) | Ukupno (bez PDV-a) |
| 1 | 2 | 3 | 4 (2x3) |
| Sanitetsko vozilo s kompletnom opremom | 8 |  |  |
| PDV: |  |  |  |
| Ukupno s PDV-om: |  |  |  |

NAPOMENE:

- Uvjeti u pogledu tehničkih karakteristika i medicinsko-tehničke opreme vozila za sanitetski prijevoz moraju biti u skladu sa normom HRN EN 1789:2020 ''ili jednakovrijedno''.

- Tablica se popunjava na način da se u  stupac ''Ponuđene tehničke karakteristike''  upiše  navod  ''DA ili NE'', a u stupac ''Opis/podatak'' gdje je traženo minimalno/maksimalno,  upišu točni podaci za ponuđeno vozilo.

| - TEHNIČKE SPECIFIKACIJE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Red. br. | Opis – tehničke specifikacije | Ponuđene karakteristike (DA/NE) |  | Opis / podatak |
| 1. | POSEBNI ZAHTJEVI ZA VOZILO: |  |  |  |
| 1.1. | Boja: bijela |  |  |  |
| 1.2. | Pogon: prednji pogon |  |  |  |
| 1.3. | Vrsta motora: diesel s direktnim ubrizgavanjem – min. norma EURO 6 |  |  |  |
| 1.4. | Snaga motora: minimalno 110 kw |  |  |  |
| 1.5. | Zapremina motora: minimalno 2170 ccm |  |  |  |
| 1.6. | Međuosovinski razmak: minimalno 3430 mm |  |  |  |
| 1.7. | Pogonsko gorivo: eurodiesel |  |  |  |
| 1.8 | Mjenjač: 6 stupnjeva prijenosa + hod unatrag |  |  |  |
| 1.9. | Broj vrata: 4 (2 prednja, bočna klizna, stražnja vrata dvokrilna) |  |  |  |
| 1.10. | Broj sjedala u vozačevom prostoru: 1+2 s naslonom za glavu |  |  |  |
| 1.12. | Broj cilindara: minimalno 4 |  |  |  |
| 1.13. | Zračni jastuci za vozača i suvozača |  |  |  |
| 1.14. | Vanjske dimenzije vozila |  |  |  |
|  | Širina: minimalno 2000 mm |  |  |  |
|  | Dužina: minimalno 5200 mm |  |  |  |
|  | Visina: minimalno 2400 mm |  |  |  |
| 1.15. | Dimenzije sanitetskog prostora: |  |  |  |
|  | Širina: minimalno 1700 mm |  |  |  |
|  | Dužina: minimalno 2800 mm |  |  |  |
|  | Visina: minimalno 1800 mm |  |  |  |
| 1.16 | Rezervni kotač normalnih dimenzija |  |  |  |
| 1.17. | Centralno zaključavanje s daljinskim upravljanjem |  |  |  |
| 1.18. | Sustav protiv blokiranja kotača pri kočenju ABS |  |  |  |
| 1.19. | Servo upravljač sa sigurnosnim stupom podesiv min. po visini |  |  |  |
| 1.20. | Klima uređaj min. mehanički za prostor vozača i dodatni isparivač u sanitetskom prostoru sa autonomnom regulacijom iz sanitetskog prostora |  |  |  |
| 1.21. | Čvrsta pregrada sa kliznim prozorom između vozačevog i sanitetskog prostora s otvaranjem prozora iz vozačevog prostora. |  |  |  |
| 1.22. | Klizni prozor u bočnim desnim kliznim vratima |  |  |  |
| 1.23. | Signal za vožnju unatrag – biper |  |  |  |
| 1.24. | Termoizolacijska stakla |  |  |  |
| 1.25. | Brojač okretaja motora |  |  |  |
| 1.26. | Svjetla za maglu i svjetlo za vožnju unatrag |  |  |  |
| 1.27. | Treće kočiono svjetlo |  |  |  |
| 1.28. | Stražnja dvokrilna ostakljena vrata |  |  |  |
| 2. | OPĆI UVJETI PRERADE: |  |  |  |
| 2.1. | Prostor za vozača i prostor za pacijenta moraju biti odvojeni fiksnom pregradnom stijenom s pomičnim prozorom s otvaranjem sa stane vozača |  |  |  |
| 2.2. | Prostor za vozača i prostor za pacijenta moraju biti klimatizirani. Djelovanje klima uređaja mora biti međusobno razdvojeno. |  |  |  |
| 2.3. | Prostor za pacijenta mora biti izrađen iz nehrđajućih materijala otpornih na vatru i vodu. |  |  |  |
| 2.4. | Unutarnje obloge moraju biti izrađene iz plastičnog materijala koji se može prati, koji je otporan na djelovanje dezinfekcijskih sredstava i kemikalija. Sve bočne obloge i obloge stropa moraju biti termički izolirane. |  |  |  |
| 2.5. | Pod u prostoru za pacijenta mora biti izrađen iz neklizajućeg i negorivog materijala. |  |  |  |
| 2.6. | Svi spojevi moraju biti spojeni i brtvljeni na način da se onemogućavaju prodor sredstava za pranje i dezinfekciju u strukturu vozila (koroserija). |  |  |  |
| 2.7. | Prostor za smještaj medicinske opreme mora biti prilagođen i pripremljen u dogovoru sa naručiteljem. Priprema za fiksiranje skalamobil kolica i/ili elektro kardio stolice sa gusjenicama i/ili kardio stolice. |  |  |  |
| 3. | POSEBNI ZAHTJEVI PRERADE |  |  |  |
| 3.1. | UNUTARNJE UREĐENJE PROSTORA ZA PACIJENTA |  |  |  |
| 3.1.1 | Na stropu vozila mora se nalaziti prostor sa opremom za vješanje i fiksaciju posuda / vrećica sa infuzijskom tekućinom. Oprema omogućuje istovremeni prihvat 2 vrećice i 2 bočice 500 ml infuzijske otopine. |  |  |  |
| 3.1.2. | Rukohvat smješten na stropu duljine najmanje 140 cm Ergonomski oblikovana radi lakšeg prihvata rukom. – 1 kom |  |  |  |
| 3.1.3. | Ručke uz bočna klizna vrata predviđena za olakšani ulaz u sanitetski prostor i fiksirana na pregradnoj stijeni – 1 komad minimalno 120 cm, 1 komada kod stražnjih krilnih vrata dimenzije minimalno 40 cm. Ergonomski oblikovana radi lakšeg prihvata rukom. |  |  |  |
| 3.1.4. | Na lijevoj strani prostora za pacijenta nalazi se ormar za smještaj medicinskog potrošnog materijala i opreme. Prostor u ormaru se sastoji od zatvorene police za smještaj medicinske opreme i mora biti pripremljen u dogovoru i prema nacrtu naručitelja. Ormar sadrži integriran prostor za smještaj jednokratnih rukavica i četiri manja zatvorena pretinca. Prostor za deke iza nosila pacijenta. |  |  |  |
| 3.1.5. | Unutar ormara nalazi se ploča sa prekidačima električne instalacije prostora za pacijenta: prekidači ventilatora, prekidači svjetla, prekidač grijanja, utičnica 12 V – 2 kom. Svi prekidači moraju biti mehanički sa simbolom (oznakom) funkcije. |  |  |  |
| 3.1.6. | Sjedala komada 2, u prostoru za pacijente smještena s desne strane uzglavlja nosila (na strani desnih kliznih vrata). Sjedala s desne strane uzglavlja imaju mogućnost preklopa bočno. Sjedala imaju mogućnost podizanja sjedećeg dijela, te horizontalnog zaokretna sa prihvatom u tri točke. Sva sjedala imaju integrirani naslon za glavu i sigurnosni pojas za putnike u tri točke. |  |  |  |
| 3.1.7. | Kanta za komunalni otpad i kanta za infektivni otpad |  |  |  |
| 3.2. | KISIK OPREMA |  |  |  |
| 3.2.1. | Dobava i montaža nosača za 2 boce kisika kapaciteta min. 10 l , nosači moraju biti tako konstruirani da se boce ne miču u toku vožnje, te da ne smeta u transportu i da ne ugrožava sigurnost putnika. Nosači boca ugrađeni u djelu kod stražnjeg djela nosila gledano u smjeru vožnje. Integrirano djelom u ABS oplatu vozila. Dvije (2) boce za kisik kapaciteta min. 10 l bez kisika. Fiksiranje nosača boca kisika mora biti izvedeno u skladu sa uvjetima norme EN 1789 ''ili jednakovrijedno''. |  |  |  |
| 3.2.2. | Redukcijski ventili s manometrom, s protokomjerom i ovlaživačem kisika 2 kom , utičnice 2 kom DIN standard postavljene iznad prsišta pacijenta. Redukcijski ventili su certificirani prema DIN EN ISO 2503 „ili jednakovrijedno“, a manometri prema DIN EN 562 ''ili jednakovrijedno'' |  |  |  |

| 4. | ELEKTRIČNE INSTALACIJE |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1. | Cjelokupna električna instalacija mora biti izvedena u skladu s HRN EN 1789:2020 ''ili jednakovrijedno'' i sigurnosnim propisima. Dodatni punjač akumulatora min. 16 A Inverter snage 1200 W s min 4 utičnice za 220 V za rad električnih uređaja. 1 od utičnica mora biti smještena u zadnjem dijelu vozila (prostora za pacijente) Dodatna baterija min. 96 Ah (običan akumulator) Sve elektronske komponente moraju biti ugrađene u dijelu prostora za pacijente u zasebnoj ladici na desnoj oplati. Ili iza sjedala vozača i suvozača. |  |  |
| 4.2. | Ugradnja dodatnih LED svjetala uz bočna vrata za osvjetljenje stepenice za lakši rad noćne smjene. |  |  |
| 4.3. | CENTRALNA SKLOPKA strujnog sustava sanitetskog prostora namijenjena za isključenje strujnog kruga potrošača u sanitetskom prostoru smještena kod vozača. |  |  |
| 4.3. | KUTIJA SA OSIGURAČIMA |  |  |
| 4.3.1. | Pristup automatskim osiguračima potrošača mora biti jednostavan sa kutijom smještenom iza sjedala vozača. |  |  |
| 4.4. | SVJETLOSNA SIGNALIZACIJA |  |  |
| 4.4.1. | Tri rotacijska svjetla na krovu vozila |  |  |
| 4.4.2. | Bljeskalice – 2 komada, smještene su na prednjem odbojniku ili u maski motornog prostora. |  |  |
| 4.5 | ZVUČNA SIGNALIZACIJA |  |  |
| 4.5.1. | Elektronska sirena minimalne snage 100 W, smještena na prednjem dijelu krova ili u masci vozila uz mogućnost odabira najmanje 3 različita tona |  |  |
| 4.5.2. | Zvučni signal za vožnju unatrag – biper |  |  |
| 4.6. | VIZUALNA SIGNALIZACIJA |  |  |
| 4.6.1. | Natpis: ''AMBULACE'' na poklopcu motora zrcalnog izgleda (ispravno čitljiv u retrovizoru vozila ispred), crvene boje RAL 3024 |  |  |
| 4.6.2. | Reflektirajuće trake oko vozila crvene boje: RAL 3024 |  |  |
| 4.6.3. | Natpis ustanove DOM ZDRAVLJA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE - SANITETSKI PRIJEVOZ – prednja vrata vozača i suvozača |  |  |
| 4.6.4. | Oznaka ZVIJEZDA ŽIVOTA (svjetlo plave boje) – 3 komada, 2 kom na staklima stražnjih vrata, te 1 kom na staklu bočnih kliznih vrata |  |  |

| 4.7. | OSVJETLJENJE PROSTORA ZA PACIJENTA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.7.1. | Osvjetljenje prostora led svjetlima, sa miminalno 2 stupnja osvjetljenja te plavim noćnim svjetlom |  |  |  |  |  |
| 4.7.2. | Stražnji reflektor smješten iznad stražnjih vrata koji se uključuje posebnim prekidačem smještenim uz stražnja vrata za osvjetljenje prostora iza (izvan) vozila. |  |  |  |  |  |
| 4.7.3. | Automatsko paljenje svijetla unutar vozila kod otvaranja vrata |  |  |  |  |  |
| 4.8. | GRIJANJE |  |  |  |  |  |
| 4.8.1. | Grijanje prostora za pacijenta izvedeno je neovisnim zračnim grijačem te toplovodnim grijačem preko rada motora. Sustav grijanja mora osigurati da pri vanjskoj temperaturi od -20 ºC zagrijavanje do unutarnje temperature +5 ºC ne traje dulje od 15 min. U vremenu od 30 min. temperatura u prostoru mora doseći temperaturu od +22 ºC mjereno na sredini između nosila i grijane plohe. |  |  |  |  |  |
| 4.8.2. | Zračni grijač je smješten uz pregradnu stijenu sanitetskog prostora, na podu s desne strane ispod sjedala. Zračni sustav grijanja: grijanje neovisno o radu motora – zračni grijač na pogonsko gorivo – diesel. |  |  |  |  |  |
| 4.9. | VENTILACIJA |  |  |  |  |  |
| 4.9.1. | Dovod svježeg zraka i izmjenjivanje zraka izvodi se pomoću dvosmjernog ventilatora od 600 m³/h |  |  |  |  |  |
| 4.10 | KLIMATIZACIJA |  |  |  |  |  |
| 4.10.1. | Klimatizacija prostora za pacijenta sa autonomnim podešavanjem iz prostora za pacijenta. Isparivač je smješten u povišenom prostoru iznad vozača. |  |  |  |  |  |
| 4.10.2. | Snaga hlađenja iznosi min 5,0 kW uz protok zraka od min. 450 m³/h. |  |  |  |  |  |
| 4.10.3. | Usmjerivači strujanja zraka – 2 kom na prednjoj oplati prostora pacijenta. Ravnomjerno hlađenje sanitetskog prostora vozila omogućeno je kroz dodatne otvore na stropu za difuznu raspodjelu min. 9 kom. |  |  |  |  |  |
| 5. | MEDICINSKA OPREMA |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Podnožje samoutovarivih nosila sastoji se iz tave vodilice sa prihvatima i rampom za samoutovarna nosila/ležaj izrađeno od nehrđajućeg metala. |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Samoutovariva nosila – nosila/ležaj s mogućnošću višestupanjskog podizanja uzglavlja do 75°. - kom 1 |  |  |  |  |  |
| 5.2.1. | Nosivost nosila: min. 180 kg |  |  |  |  |  |
| 5.2.2. | Promjer kotača nosila min. 200 mm. |  |  |  |  |  |
| 5.2.3. | Mogućnost blokade prednjih kotača |  |  |  |  |  |
| 5.2.4. | Ukupna težina nosila: maksimalno 43 kg |  |  |  |  |  |
| 5.2.5. | Dimenzije: |  |  |  |  |  |
|  | Duljina nosila: minimalno 195 cm |  |  |  |  |  |
|  | Širina nosila: maksimalno 58 cm |  |  |  |  |  |
|  | Širina ležaja: minimalno 48 cm ±5 % |  |  |  |  |  |
|  | Duljina ležaja: 187 ± 2 cm |  |  |  |  |  |
|  | Sigurnosne ograde sa obje strane nosila – sklopive |  |  |  |  |  |
| 5.2.6. | Samoutovarna nosila opremljena su pojasevima (3 komada) za fiksaciju pacijenta. Madrac u boji sjedala sanitetskog djela debljine min 8 cm. |  |  |  |  |  |
| 5.2.7. | Mogućnost smještaja rasklopnih nosila ispod samoutovarivih nosila. |  |  |  |  |  |
| 5.3. | Stepenica za olakšani ulaz u prostor za pacijente koja se nalazi ispod desnih bočnih kliznih vrata: širine minimalno 150 mm, dužine minimalno 1000 mm, mehanički pomak, nosivost do 250 kg. Sa automatskim mehaničkim zatvaranjem preko kliznih bočnih desnih vrata |  |  |  |  |  |
| 6. | OSTALO |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Protupožarni aparat: minimalno 2 kg – u kabini vozača (1kom) |  |  |  |  |  |
| (mjesto i datum) |  |  | (potpis ponuditelja) |  |  |